Zał. Nr 3 do SIWZ


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Wysokospecjalistyczny cyfrowy aparat ultrasonograficzny, stacjonarny do badań ogólnych

z dwoma głowicami: convex i liniową
Producent……………………………………………………

Model/Typ…………………………………………………..

Kraj pochodzenia…………………………………………..

	1.
	2.
	3.
	4.

	Lp.
	Opis parametrów  aparatu
	Minimalne wartości wymagane
	Parametr oferowany

	A
	Jednostka główna
	
	

	1
	Wysokiej klasy cyfrowy aparat ultrasonograficzny – fabrycznie nowy (niestarszy niż z 2008r.)
	Tak
	

	2
	Cyfrowy system formowania wiązki
	Tak
	

	3
	Ilość kanałów procesowych
	Min. 14000
	

	4
	Ilość aktywnych gniazd dla głowic
	Min 3
	

	5
	Przełączenie głowic
	< 2 sec.
	

	6
	Dynamika systemu
	Min. 195 dB
	

	7
	Odświeżanie obrazu tzw. „frame rate”
	Min. 800 Hz
	

	8
	Zakres stosowanych częstotliwości pracy
	Min.1.5-13.0 MHz.
	

	9
	Głębokość penetracji
	Min. 30cm
	

	10
	Liczba regulowanych ognisk
	min.8
	

	11
	Monitor wbudowany w aparat LCD z regulacją pion-poziom.

Możliwość złożenia monitora do celów transportowych.
	Tak
	

	12
	Monitor LCD
	Min. 17 cali
	

	13
	Wbudowany w aparat dysk twardy
	Min. 80GB
	

	14
	Wbudowany w aparat wideoprinter B&W
	Tak
	

	15
	Pamięć kinowa Cine-Loop
	Tak
	

	16
	Ilość klatek cine-loop
	Min. 4000 klatek
	

	17
	Możliwość przeglądania klatka po klatce oraz odtwarzania pętli z różnymi prędkościami
	Tak
	

	18
	Archiwizacja z pamięci cine-loop sekwencji na HDD, DVD,CD/RW
	Tak
	

	19
	Eksport  w formatach: BMP, JPEG, TIFF, DICOM, MOV, AVI, Raw Data.
	Tak
	

	20
	Dostępne aplikacje:

-jama brzuszna

-ginekologia

-położnictwo

-małe i powierzchowne narządy (tarczyca, sutki, jądra)

-naczynia(tętnice, żyły, badania transkranialne)

-pediatria i badania neonatalne

-urologia

-kardiologia (dzieci, dorośli, echo płodu)
	Tak
	

	21
	Zoom
	Min.x8
	

	22
	Tryby pracy:

B-Mode

M-Mode

Doppler Kolorowy (CD)

Doppler Mocy (PD)

Doppler Spektralny (PW)

M-Mode Kolorowy 
	Tak
	

	23
	Tryb duplex/triplex
	Tak
	

	24
	Obrazowanie II harmonicznej
	Tak
	

	25
	Uchylność bramki dopplerowskiej
	Min. +/- 20˚
	

	27
	Regulacja bramki dopplerowskiej
	Min.1-16mm
	

	28
	Auto optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku
	Tak
	

	29
	Obrazowanie trapezowe na głowicy liniowej
	Tak
	

	30
	PRF dla PW 
	Min.640-19600 Hz
	

	31
	Auto optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego przycisku (optymalizacja funkcji – linii bazowej, dynamiki, prędkości,……)
	Tak
	

	30)
	Obrazowanie krzyżowe – wysyłanie ultradźwięków pod różnymi kątami

(opcja)
	Min. 5 kątów
	

	32
	Algorytm redukujący szumy  z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek
	Tak
	

	33
	Tryb powiększenia z podglądem całego obrazu w czasie rzeczywistym.
	Tak
	

	34
	Możliwość przenoszenia danych na urz. Typu pen-drive
	Tak
	

	35
	Gniazda USB
	Min.2
	

	36
	Waga aparatu
	Max.80kg.
	

	B
	Głowice ultradźwiękowe
	
	

	1
	Głowica liniowa elektroniczna szerokopasmowa
	Podać typ
	

	a)
	Pasmo przenoszenia
	Min. 5.0-13.0 MHz
	

	b)
	Szerokość głowicy
	Max. 40mm
	

	c)
	Ilość elementów
	Min. 192
	

	d)
	Obrazowanie harmoniczne
	Tak
	

	e)
	Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej
	Tak
	

	2
	Głowica convexowa elektroniczna szerokopasmowa
	Podać typ
	

	a)
	Pasmo przenoszenia
	Min. 3.0-6.0 MHz
	

	b)
	Ilość elementów
	Min. 128
	

	c)
	Kąt skanu
	55˚ +/- 3˚
	

	d)
	Obrazowanie harmoniczne
	Tak
	

	e)
	Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej
	Tak
	

	C
	Możliwość rozbudowy aparatu na dzień składania ofert
	
	

	1
	Dodatkowy Tryb nie dopplerowskiej metody do oceny przepływów 
	Tak/opcja
	

	2
	DICOM 3.0
	Tak/opcja
	

	3
	Anatomiczny M-Mode
	Tak/opcja
	

	4
	Obrazowanie 3D/4D w czasie rzeczywistym z prędkością min. 30 klatek/sek. 
	Tak/opcja
	

	5
	Obrazowanie panoramiczne
	Tak/opcja
	

	6
	Głowica convexowa wolumetryczna pracująca w zakresie 2-5 MHz.
	Tak/opcja
	

	7
	Głowica endowaginalna wolumetryczna pracująca w zakresie 4-11 MHz
	Tak/opcja
	

	8
	Głowica endoskopowa
	Tak/opcja
	

	9
	Głowica śródoperacyjna pracująca w zakresie 3.5-10 MHz
	Tak/opcja
	

	10
	Głowica urologiczna dwupłaszczyznowa

Typu Bi-Plane
	Tak/opcja
	

	11
	Obrazowanie panoramiczne
	Tak/opcja
	

	D
	Gwarancja i serwis
	
	

	1
	Gwarancja zapewniona przez serwis producenta
	Min. 24 miesiące


	

	2
	Szkolenie przeprowadzone w siedzibie zamawiającego wykonane przez aplikanta producenta oferowanego sprzętu
	Tak


	

	3
	Instrukcja w  języku polskim
	Tak
	

	4
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym potwierdzona przez producenta 
	Tak


	

	5
	Zapewnienie części zamiennych przez okres 10 lat 
	Tak


	

	6
	Reakcja serwisu (interwencja serwisu w siedzibie zamawiającego
	Max.48h
	


UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne urządzenia w języku polskim 
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