Załącznik Nr 4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Przedmiot zamówienia: Aparat do znieczulania z monitorem transportowym
L.p.
	PARAMETR/WARUNEK
	Wymagana wartość TAK
	Oferowana wartość (Podać zakresy lub opisać)
	Punktacja
	
APARAT DO ZNIECZULANIA
	
1.
	Producent: Kraj pochodzenia: Oferowany model: Rok produkcji aparatu: Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych: Masa aparatu [kg]:
	TAK, podać

	
2.
	Aparat dostosowany do powieszenia na kolumnie anestezjologicznej ze standardowym uchwytem zawieszeniowym
	TAK

	
3.
	Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz.   Gniazda   elektryczne   230   V (minimum   4   gniazda)    na   tylnej ścianie aparatu
	TAK

	
4.
	Wyposażony w blat do pisania i minimum jedną szufladę na akcesoria
	TAK

	
5.
	Zasilanie gazowe (N2O, 02, powietrze) z sieci centralnej
	TAK

	
6.
	Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na minimum 90 minut w warunkach standardowych
	TAK

	
7.
	Ssak iniektorowy z regulacją siły ssania i zbiornikiem na wydzieliny oraz minimum jednym zapasowym wymiennym zbiornikiem
	TAK

	
8.
	Aktywne uchwyty do przynajmniej dwóch parowników mocowanych jednocześnie, umożliwiające bezpośrednie korzystanie ze środków wziewnych. Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie
	TAK

	
9.
	Precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami
	TAK

10.
	System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie minimum 23% +/- 2%
	TAK

	
11.
	Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym
	TAK
	
	Za najmniejszą całkowitą pojemność układu z pochłaniaczem dwutlenku węgla - 10 pkt.
	
12.
	Obejście tlenowe o dużej wydajności
	TAK

	

13.
	Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max 1 ,5 l
	TAK
	
	Za wielorazowy pochłaniacz o pojemności poniżej 1,3 l-10pkt
	
13A	Możliwość stosowania jednorazowych pochłaniaczy dwutlenku węgla	Tak			
14.
	Respirator anestetyczny
	TAK

15.
	Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną
	TAK

	
16.
	Ekran do prezentacji parametrów wentylacji (podać przekątną)
	TAK

	
17.
	Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej
	TAK

	
18.
	Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny
	TAK

	
19.
	Tryb wentylacji objętościowo zmienny
	TAK

	
20.
	Zakres PEEP minimum od 4 do 20 cm H2O (podać zakres)
	TAK

	
21.
	Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych
	TAK

	
22.
	Regulacja stosunku wdechu do wydechu - minimum 2:1 do 1:4 (podać zakres)
	TAK

	
23.
	Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 65 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa (podać zakres)
	TAK

	
24.
	Zakres objętości oddechowej minimum od 50 do 1400 ml wentylacja objętościowa (podać zakres)
	TAK

	
25.
	Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum od 10 do 50 cm H20 (podać zakres)
	TAK

	
26.
	Regulowana płynnie lub skokowo pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60%
	TAK

	
27.
	Alarm niskiej objętości minutowej
	TAK

	
28.
	Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego. Nie dopuszcza się alarmów równoważnych
	TAK

	
29.
	Alarm braku zasilania w energię elektryczną
	TAK

	
30.
	Alarm braku zasilania w gazy
	TAK

	
31.
	Alarm Apnea
	TAK

	

	POMIAR l OBRAZOWANIE          

	
	
32.
	Stężenie tlenu w gazach wdechowych
	TAK

	
33.
	Pomiar objętości oddechowej TV
	TAK

	
34.
	Pomiar pojemności minutowej MV
	TAK

	
35.
	Pomiar częstotliwości oddechowej f
	TAK

	
36.
	Ciśnienia szczytowego
	TAK

	
37.
	Ciśnienia Plateau
	TAK

	
38.
	Ciśnienia średniego
	TAK

	
39.
	Ciśnienia PEEP
	TAK

	
40.
	Częstość oddychania
	TAK

	
41.
	Parownik do sewofluranu
	TAK

	
42.
	Komunikacja z aparatem w języku 
polskim	TAK

	
43.
	Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą
	TAK

	
MONITOR TRANSPORTOWY
	
1.
	Producent: Kraj pochodzenia: Oferowany model: Rok produkcji monitora: Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych:
	TAK

	
2.
	Monitor czynności życiowych pacjenta przenośny o uniwersalnym zastosowaniu z uchwytem do przenoszenia. Waga max 5,5 kg
	TAK

3.
	Ekran monitora kolorowy, pojedynczy, w technologii aktywnej matrycy TFT, o przekątnej ekranu minimum 10", umożliwiający jednoczesny pomiar i wyświetlanie min. 5 krzywych
	TAK

	
4.
	Sposób obsługi monitora poprzez pokrętło, klawisze funkcyjne oraz menu w języku polskim
	TAK

5.
	Zasilanie sieciowe dostosowane do 230 V 50 Hz
	TAK

6.
	Zasilanie z wbudowanego akumulatora - min. 3 godziny ciągłej pracy
	TAK

7.
	Wszystkie mierzone parametry, alarmy (rozróżniane kolorem oraz tonem) i nastawy dla różnych kategorii wiekowych
	TAK

8.
	Trendy graficzne i numeryczne min. 24 godzinne o rozdzielczości min. 1 min.
	TAK

9.
	EKG
Rejestracja odprowadzeń: l, II, III, aVR, AVL, AVF, VA Wykrywanie rozrusznika serca ustawiane ręcznie. Zabezpieczenie przed impulsem defibrylacyjnym. Zakres pomiarowy min. 30 - 300 ud/min. Analiza arytmii w zakresie podstawowym, alarmy arytmii zagrażającym życiu. Kable połączeniowe i kable pacjenta 5 odprowadzeniowe.
	TAK

	
10.
	Respiracja
Prezentacja cyfrowa oraz krzywa dynamiczna. Możliwość wyboru progu zliczania oddechów oraz odprowadzenia do pomiaru respiracji. Pomiar oddechu metodą impedancyjnąmin. 8 -120 odd./min.
	TAK

	
11.
	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi
Zakres pomiarowy min. 10-280 mmHg. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej-alarmy dla każdej wartości.
	TAK

	
12.
	Pomiar saturacji
Prezentacja wyniku pomiaru w postaci numerycznej oraz krzywej pietyzmograficznej. Zakres pomiarowy: min. 10 - 100% Zakres pomiarowy pulsu: min. 25 - 240 ud./min. Algorytm odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe.
	TAK

	
13.
	Pomiar temperatury
	TAK

	
14.
	Komunikacja z aparatem w języku polskim
	TAK

	
15.
	Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą
	TAK

	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne urządzeń w języku polskim.