Zał. Nr 3 do SIWZ


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

DLA  ZESTAWU 8-MIU KARDIOMONITORÓW MODUŁOWYCH WRAZ Z CENTRALĄ

Producent……………………………………………………

Model/Typ…………………………………………………..

Kraj pochodzenia…………………………………………...

1. Podane parametry mają charakter parametrów granicznych.

2. Niespełnienie chociażby jednego z wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty

3. Celem potwierdzenia dysponowania urządzeniem posiadającym dane parametry, Wykonawca wpisuje „TAK” lub opisuje parametr.

	1.
	2.
	3.

	Lp.
	Opis Parametrów wymaganych


	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	DLA KARDIOMONITORÓW   MODUŁOWYCH

	        1
	Monitory przystosowane do pracy w sieci centralnego monitoringu. (Fabrycznie nowe 2009r) 
	

	2
	Modułowa budowa systemu – moduły parametrowe wymienialne między monitorami przez użytkownika bez udziału serwisu, możliwość instalacji wszystkich parametrów na każdym stanowisku
	

	3
	Typ ekranu LCD TFT – min. 15”, kolor.
	

	4
	Wymagane – 5 krzywych dynamicznych wyświetlanych na ekranie
	

	5
	Zasilanie monitora 230V/50Hz oraz akumulatorowe. Czas pracy na akumulatorach – min. 90 min.
	

	6
	3-poziomowy system alarmów akustycznych i optycznych
	

	7
	Prezentacja wyników pomiarowych oraz wartości alarmowych w formie numerycznej
	

	8
	Trendy graficzne mierzonych parametrów
	

	                    POMIAR EKG/ST/RESP

	9
	Wymagane minimum 2 odprowadzenia EKG wyświetlane jednocześnie
	

	10
	Monitorowanie I analiza odchylenia odcinka ST dla wybranych odprowadzeń.

Zakres pomiaru: od –2,0 mV do +2,0 mV
	

	11 
	Zakres pomiarowy częstości pracy serca: 

Dorośli: 15 – 250 B/min
	

	12
	Analiza arytmii
	

	13
	Pomiar częstości oddechów 

Zakres pomiaru: co najmniej 6-120 rpm

Alarm bezdechu: 0-40 sek
	

	14
	Ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów przez użytkownika
	

	15
	Kabel EKG 5-cio odprowadzeniowy


	

	16
	Obwody wejściowe w klasie CF, odporne na impuls defibrylujący.


	

	POMIAR CIŚNIENIA METODĄ NIEINWAZYJNĄ

	17
	Wyświetlanie wartości ciśnień:

skurczowego, rozkurczowego i średniego 
	

	18
	Możliwość pomiaru u dorosłych, dzieci i noworodków
	

	19
	Ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów przez użytkownika
	

	20
	Tryb pracy ręczny i automatyczny.

Przedziały czasowe ustawień częstotliwości:

- w trybie auto: co najmniej od 3 do 360 min.

- w trybie ręcznym: na żądanie
	

	21
	Komplet mankietów (min. 2) z przewodem łączącym mankiet z modułem.
	

	POMIAR SATURACJI I  PLETYZMOGRAFIA

	22
	Zakres pomiaru saturacji: min. 40-100% 
	

	23
	Zakres pomiaru częstości pulsu: min.30-240 P/min
	

	24
	Ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów przez użytkownika
	

	25
	Czujnik pomiarowy dla dorosłych na palec (typu klips)
	

	POMIAR TEMPERATURY (dwa kanały)

	26
	Ilość kanałów – 2.

Możliwość obliczenia różnicy temperatur.

Zakres pomiarów i alarmu: 5-50oC, rozdzielczość 0,1 oC
	

	27
	Jednoczesne wyświetlanie wartości temperatury ciała w dwóch punktach oraz temperatury różnicowej 
	

	28
	Ustawianie granic alarmowych obu temperatur ciała oraz temperatury różnicowej
	

	29
	Czujniki: wewnętrzny i powierzchniowy
	

	           DODATKOWE PARAMETRY

	30
	Monitory wyposażone w moduł przywołania personelu medycznego
	

	31
	Sygnalizacja przywołania na monitorze i w stacji centralnego nadzoru
	

	32
	Funkcja kontroli działania przycisku pacjenta w module sterowania
	

	33
	Trendy wszystkich mierzonych parametrów
	

	34
	Wyświetlanie na ekranie wartości alarmowych wszystkich mierzonych parametrów
	

	35
	Tryb podglądu na ekranie krzywych dynamicznych z trendami 2 godzinnymi
	

	36
	Możliwość rozbudowy monitora o moduł kapnografii
	

	37
	Montaż i uruchomienie całego zestawu
	

	DLA  CENTRALI  MONITORUJĄCEJ


	38
	Monitor kolorowy o przekątnej ekranu min. 24” CRT
	

	39
	Centrala zamontowana na dedykowanym jezdnym stanowisku
	

	40
	Obserwacja do 40 stanowisk
	

	41
	Oprogramowanie pracujące w systemie MS Windows XP
	

	42
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim
	

	43
	Możliwość wydruku na drukarce formatu A4
	

	44
	Alarmy – powiadamianie o alarmach ustawionych na kardiomonitorach stacjonarnych, alarm wizualny i dźwiękowy
	

	45
	Wyświetlanie progów alarmowych monitorowanych parametrów
	

	46
	Jednoczesny podgląd na monitorze 4 bądź 8 stanowisk
	

	47
	Minimum po 2 wyświetlane przebiegi i 4 wartości cyfrowe parametrów dla każdego monitorowanego stanowiska
	

	48
	Możliwość wyboru monitorowanych krzywych dynamicznych
	

	49
	Możliwość wyboru wyświetlanych wartości numerycznych
	

	50
	Możliwość wyboru prędkości krzywych:

25 mm/s, 50 mm/s, 10 mm/s
	

	51
	Możliwość wyboru wzmocnienia krzywych:

2,5 mm/mV; 5 mm/mV; 10 mm/mV; 20 mm/mV
	

	52
	Trendy graficzne i tabelaryczne mierzonych parametrów do 240 godzin
	

	53
	Archiwizacja wszystkich monitorowanych krzywych w okresie min 200 godzin
	

	54
	Pamięć do 1000 zdarzeń alarmowych monitorowanego pacjenta (on-line)
	

	55
	Archiwizacja danych:

· Baza pacjentów min do 8 tyś.

· 240 godzin trendów

· 50 wybranych zdarzeń alarmowych
	


PAGE  
13
Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia / Dostawa 8-miu kardiomonitorów wraz z centralą i kardiomonitora przenośnego / Znak sprawy: ZOZ/22-ZP/09.

