Zał. Nr 4 do SIWZ


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

DLA  1-GO  KARDIOMONITORA   PRZENOŚNEGO 

Producent……………………………………………………

Model/Typ…………………………………………………..

Kraj pochodzenia…………………………………………....

1. Podane parametry mają charakter parametrów granicznych.

2. Niespełnienie chociażby jednego z wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty

3. Celem potwierdzenia dysponowania urządzeniem posiadającym dane parametry, Wykonawca wpisuje „TAK” lub opisuje parametr.

	1.
	2.
	3.

	Lp.
	Opis Parametrów wymaganych


	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	         DLA KARDIOMONITORA  PRZENOŚNEGO

	1        
	Monitor fabrycznie nowy (2009r).
	

	2
	Typ ekranu LCD TFT – min. 12”, kolor.

Stała lub ruchoma prezentacja krzywych.
	

	3
	Wymagane – 5 krzywych dynamicznych wyświetlanych na ekranie
	

	4
	Prezentacja wyników pomiarowych oraz wartości alarmowych w formie numerycznej
	

	5
	Trendy graficzne mierzonych parametrów
	

	6
	Zasilanie monitora 230V/50Hz oraz akumulatorowe. Czas pracy na akumulatorach min.- 90 min.ciągłej pracy.
	

	7
	Czas trendu: do 96 godzin.
	

	8
	Alarmy: Granice ustawiane przez użytkownika

3-poz. sygnalizacja dźwiękowa i wizualna
	

	9
	Rejestrator: wbudowany, termiczny, 2 kanałowy.
	

	10
	Sposób wydruku m.in.: na zlecenie ręczne, alarmowy, co zadany czas.
	

	11
	Prędkość przesuwu: 25 mm/s, 50 mm/s
	

	                       POMIAR EKG  

	12
	Kabel EKG  3-odprowadzeniowy
	

	13
	Zakres pomiarowy częstości pracy serca :

dorośli – 15-300 B/min,

dzieci/noworodki – 15-350 B/min.
	

	14
	Zabezpieczenia: przed impulsem defibrylacyjnym
	

	15
	Zakres alarmów: 15 – 350 B/min
	

	16
	Analiza odczylenia odcinka ST.

Zakres pomiaru: od –2,0 mV do +2,0 mV
	

	17
	Analiza arytmii: 13 kategorii zaburzeń rytmu 
	

	18
	Alarmy: 3-poz. sygn. dźwiękowa i wizualna zapamiętywanie 80 zdarzeń arytmii.
	

	19
	Funkcja wykrywania stymulatora.
	

	                        RESPIRACJA

	20
	Metoda: Impedancyjna; odpr. I lub II
	

	21
	Zakres pomiarowy:

dorośli: 0-120 R/min,

noworodki/dzieci: 0-150 R/min.
	

	22
	Alarm bezdechu: 10,15,20,25,30,35,40s.
	

	23
	Alarmy: 3-poz. sygn. dźwiękowa i wizualna zapamiętywanie zdarzeń alarmowych.
	

	                      SATURACJA  

	24
	Zakres pomiarowy  %SpO2: 0-100% 
	

	25
	Rozdzielczość: 1%
	

	26
	Dokładność: 

2% (70%-100%, dorośli/dzieci, brak ruchu pacjenta)

3% (70%-100%, noworodki, brak ruchu pacjenta)

3% (70%-100%, dorośli/dzieci/noworodki, brak ruchu pacjenta)
	

	27
	Zakres alarmów:

częstość pulsu: 20-250 P/min

rozdzielczość: 1P/min
	

	28
	Czujnik pomiarowy dla dzieci na palec (typu rzep)
	

	           POMIAR CIŚNIENIA METODĄ NIEINWAZYJNĄ  (NIPC)

	29
	Metoda: automatyczna oscylometryczna
	

	30
	Tryby pracy: ręczny/automatyczny/ciągły
	

	31
	Odstępy pomiarowe w trybie auto od 1 - 480min
	

	32
	Jednostka pomiarowa: mmHg
	

	33
	Rodzaje ciśnień: skurczowe, rozkurczowe, średnie.
	

	34
	Zakresy pomiarowe ciśnień:

· skurczowych: dorośli – 40-270 mmHg,

                              dzieci – 40-200 mmHg,

                              noworodki – 40-135 mmHg.

· rozkurczowych: dorośli – 10-210 mmHg,

                                  dzieci – 10-150 mmHg,

                                  noworodki – 10-100 mmHg.

· średnich: dorośli – 20-230 mmHg,

                       dzieci – 20-165 mmHg,

                       noworodki – 20-110 mmHg.           
	

	35
	Dokładność pomiaru ciśnienia tętniczego krwi: 

Średni błąd zawsze poniżej 5mmHg;

Standardowe odchylenie poniżej 8 mmHg;

Podwójne zabezpieczenie przed nadciśnieniem.
	

	36
	Rozdzielczość: 1 mmHg
	

	37
	Alarmy ciśnień: skurczowego, rozkurczowego, średniego.
	

	38
	Komplet mankietów (min 3 – dorosły, dziecko, noworodek) z przewodem łączącym mankiet z modułem.
	

	                POMIAR TEMPERATURY (dwa kanały)

	39
	Ilość kanałów – 2.

Możliwość obliczenia różnicy temperatur.

Zakres pomiarów i alarmu: 5-500C

Rozdzielczość 0,10C
	

	40
	Jednoczesne wyświetlanie wartości temperatury ciała w dwóch punktach oraz temperatury różnicowej 
	

	41
	Ustawianie granic alarmowych obu temperatur ciała oraz temperatury różnicowej
	

	42
	Czujniki: wewnętrzny i powierzchniowy
	

	43
	Alarmy: 3-poz. sygnalizacja dźwiękowa i wizualna.
	

	               DODATKOWE PARAMETRY

	44
	Trendy wszystkich mierzonych parametrów
	

	45
	Wyświetlanie na ekranie wartości alarmowych wszystkich mierzonych parametrów
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