Załącznik Nr 3 do SIWZ – Zmodyfikowany 30.01.2007 r.


ZESTAWIENIE WYMAGANCYH PAREMTRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Aparat do prowadzenia ciągłych terapii

      nerkozastęczych.

Producent:

          …………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:
.………………………………………………………….

Oferowany model:
…………………………………………………………..

PARAMETRY  GRANICZNE

	LP
	OPIS PARAMETRU
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	OPEROWANE PARAMETRY
	SKALA OCEN

	Wykonywane zabiegi
	

	1.
	SCUF – ciągła powolna ultrafiltracja
	TAK
	
	Bez punktacji

	2.
	CVVH – ciągła hemofiltracja żylno-żylna
	TAK
	
	Bez punktacji

	3.
	CVVHD – ciągła hemodializa żylno–żylna
	TAK
	
	Bez punktacji

	5.
	Plazmafereza
	TAK
	
	Bez punktacji

	Parametry techniczne

	6.
	Pompa krwi zapewniająca przepływ

do min 400 ml/min
	TAK
	
	Bez punktacji

	7.
	Pompa dializatu / substytutu zapewniająca podaż:

- substytutu – do min. 8.000 ml/h,

- dializatu - do min. 4.000 ml/h
	TAK
	
	Bez punktacji

	8.
	Pompa ultrafiltratu zapewniająca przepływ

do min 8.000 ml/h
	TAK
	
	Bez punktacji

	9.
	Zintegrowana grzałka zapewniająca utrzymanie temperatury substytutu do 39ºC 
	TAK
	
	Bez punktacji

	10.
	Detektor wycieku krwi
	TAK
	
	Bez punktacji

	11.
	Układ odpowietrzający na linii substytutu
	TAK
	
	Bez punktacji

	12.
	Monitorowanie ciśnień : dostępu, powrotu,

TMP
	TAK
	
	Bez punktacji

	13.
	Obsługa aparatu w języku polskim
	TAK
	
	Bez punktacji

	14.
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	
	Bez punktacji

	15. 
	Rok produkcji – 2006
	TAK
	
	Bez punktacji


PARAMETRY  OCENIANE

	LP
	OPIS PARAMETRU
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	OPEROWANE PARAMETRY
	SKALA OCEN

	Wykonywane zabiegi
	

	1.
	Zintegrowana fabrycznie pompa do podawania heparyny przystosowana do strzykawek 50 ml
	PARAMETR OCENIANY
	
	TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt.

	2.
	Zintegrowane fabrycznie dwie pompy do podawania płynu substytucyjnego mogące pracować jako pompy pre-/postdilucji  razem  i osobno w terapiach CVVH i CVVH – HV  oraz jako substytutu/dializatu w terapii CVVHDF
	PARAMETR OCENIANY
	
	TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt.

	3.
	Możliwość rozbudowy aparatu o 2 dodatkowe pompy i dwie dodatkowe wagi do podawania cytrynianów i do wyrównywania wtórnego niedoboru elektrolitów (Ca2+, Mg2+). 
	PARAMETR OCENIANY
	
	TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt.


Uwaga: Zamawiający wymaga bezwzględnego spełnienia parametrów granicznych. Umieszczenie odpowiedzi NIE w kolumnie „odpowiedź Oferenta” w części parametry graniczne spowoduje odrzucenie oferty.
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